.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

Pieczęć wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZESTAWU STACJONARNYCH 
MONITORÓW PROMIENIOWANIA GAMMA-NEUTRONOWEGO

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Stacjonarne monitory promieniowania gamma-neutronowego – 1 zestaw. |
| 1 | Zestaw: w skład zestawu wchodzą dwie kolumny pomiarowe odpowiedzialne za detekcję i wstępną obróbkę sygnałów, panel kontrolny (operatorski) oraz niezbędne oprogramowanie. |  |
| 2 | Wymagana strefa kontroli: szerokość – nie mniej niż 5 m, wysokość – nie mniej niż 4 m. |  |
| 3 | Prędkość obiektu kontrolowanego: nie mniejsza niż 5 km/h. |  |
| 4 | Funkcjonalność: w przypadku przekroczenia przez kontrolowany pojazd prędkości umożliwiającej dokonanie prawidłowego pomiaru, urządzenie zasygnalizuje fakt niedokonania pomiaru lub/i dokonania pomiaru błędnego. Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 5 | Detektor gamma: łączna objętość aktywna zestawu nie mniejsza niż 20 l. |  |
| 6 | Detektor neutronowy: HE-3 lub inny zapewniający analogiczne wykrywanie o łącznej objętości aktywnej zestawu nie mniejszej niż 4 l. |  |
| 7 | Zasilanie: 230 V, 50 Hz. |  |
| 8 | Pobór mocy: nie większy niż 150 VA. |  |
| 9 | Czas pracy ciągłej: 24 godziny na dobę. |  |
| 10 | Czas pracy monitorów na zasilaniu awaryjnym: co najmniej 5 godzin. |  |
| 11 | Temperatura pracy kolumn pomiarowych: co najmniej w zakresie od – 200C do + 400C. |  |
| 12 | Stopień ochrony kolumn pomiarowych: co najmniej IP55. |  |
| 13 | Sygnał alarmowy: co najmniej dźwiękowy i świetlny. |  |
| 14 | Ilość fałszywych alarmów/ilość obiektów w strefie: min. 1/10000. |  |
| 15 | Panel kontrolny charakteryzujący się następującymi podstawowymi właściwościami: komunikacja z kolumnami pomiarowymi, zdalne kontrolowanie pracy kolumn pomiarowych, podgląd bieżącego stanu pracy urządzenia. |  |
| 16 | Właściwość panelu kontrolnego dodatkowa: informacja o rodzaju alarmu. Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 17 | Właściwość panelu kontrolnego dodatkowa: połączenie z siecią lokalną poprzez Ethernet. Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 18 | Właściwość panelu kontrolnego dodatkowa: panel kontrolny wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 7” umożliwiający wizualizację pomiarów dokonanych przez monitory. Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 19 | Bariery ochronne: każda z kolumn pomiarowych zabezpieczona barierą ochronną uniemożliwiającą uszkodzenie kolumny przez przejeżdżający pojazd. |  |
| 20 | Zgodność: deklaracja zgodności CE. |  |
| 21 | Instrukcja obsługi: instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 22 | Przeszkolenie obsługi: wykonawca przed przekazaniem urządzeń do użytkowania przeszkoli wyznaczonych pracowników zamawiającego; przeszkolenie odbędzie się w miejscu użytkowania urządzeń, tj. na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie. |  |
| 23 | Przegląd techniczny: wykonawca zapewni bezpłatne wykonanie w okresie gwarancyjnym wymaganych przeglądów technicznych. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model _____________________________ |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy